REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO”

Via Vinicio Cortese n. 25-88100 Catanzaro

Tel. 0961-883582 Fax 0961-883505

Avviso Volontario per la trasparenza ex ante

Per la Fornitura di una Apparecchiatura per trattamenti  radioterapici (SRT-SRS) completa delle tecniche di Image Guided Radioteraphy (IGRT) e Volumetriche ( IMRT-VMAT) per l’UOC di Radioterapia del P.O. “De Lellis” di Catanzaro completa delle caratteristiche, accessori indispensabili, opere di adeguamento bunker, opere di installazione, interfacciamento con i sistemi informativi sanitari in uso all’Azienda, collaudo e garanzia 24 mesi post collaudo,Iva ed ogni altro onere compreso per un importo massimo di €. 3.200.000,00 Iva inclusa.

Il presente avviso è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE

Il nome dell’Operatore Economico individuato è:

ELEKTA SPA, Palazzo Andromeda Ingres. N. 3- Agrate Brianza- MI- codice postale: 20041 Paese: Italia (IT)- Telefono: +39 0961883582 –Posta elettronica : mprocopio@aocatanzaro.it- Fax: + 39 0961883505.

Valore stimato dell’appalto: €. 3.200.000,00 Iva compresa.

Informazioni complementari:

Con il presente Avviso si intende avviare una indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione vi sono altri operatori economici, fornitori del prodotto in oggetto con caratteristiche top level similari o analoghe completa delle caratteristiche, accessori indispensabili,opere di adeguamento bunker,  opere di installazione, interfacciamento con i sistemi informativi sanitari in uso all’Azienda, collaudo e garanzia 24 mesi post collaudo,Iva ed ogni altro onere compreso per un importo massimo di €. 3.200.000,00 Iva inclusa.

Si invitano pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda ospedaliera l’interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura del prodotto stesso, entro il termine di 15 gg. dalla pubblicazione del presente Avviso, dichiarando la possibilità di fornire il prodotto con le caratteristiche richieste sotto specificate al costo massimo di €. 3.200.000,00 Iva inclusa.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all’Azienda ospedaliera “A.Pugliese- G.Ciaccio”- SC Acquisizione Beni e Servizi a mezzo fax al n. 0965/883505 e tramite posta elettronica e dovrà recare la seguente dicitura : Avviso volontario per la trasparenza ex ante- Fornitura ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett.b) D.lgs. n. 163/2006, di una Apparecchiatura per trattamenti  radioterapici (SRT-SRS) completa delle tecniche di Image Guided Radioteraphy (IGRT) e Volumetriche ( IMRT-VMAT) per l’UOC di Radioterapia del P.O. “De Lellis” di Catanzaro, completa delle caratteristiche, accessori indispensabili, opere di adeguamento bunker, opere di installazione, interfacciamento con i sistemi informativi sanitari in uso all’Azienda, collaudo e garanzia 24 mesi post collaudo,Iva ed ogni altro onere compreso per un importo massimo di €. 3.200.000,00 Iva inclusa.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’impresa individuata risulti essere l’ unico fornitore del prodotto richiesto e sopra descritto, questa Azienda intende, altresì, ai sensi dell’art. 57 comma2 lett.b) e dell’art. 79 bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. manifestare l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali stesse, con la Ditta che, allo stato attuale, risulta essere l’unico fornitore del prodotto con le caratteristiche descritte e per l’importo contrattuale stabilito.

Caratteristiche tecniche inderogabili:

L’apparecchiatura da installare nell’attuale Bunker del Linac SL75/5 dovrà avere le seguenti caratteristiche principali:

1. Unità Radiante

-		Linac con doppia emissione fotonica ed emissione elettronica.

-	Energia dei fotoni erogati non inferiore a 6 MV e non  superiore a 10 MV.

-	Energia degli elettroni a 5 livelli di energia da 6 MeV ad un valore massimo di 18 MeV.

-	Distanza fuoco-isocentro: 100 cm.

-	Dimensioni dei fasci fotonici: da cm. 0.5 x cm. 0.5 ad un massimo non inferiore a cm. 40 x cm. 40 alla DSP di cm. 100.

-	Possibilità di terapia ad arco sia con elettroni che con fotoni.

-	Sistema di radiofrequenza ad alto rendimento ed affidabilità con limitati costi di manutenzione.

L’unità radiante dovrà essere dotata di:

- Collimatore asimmetrico per campi fotonici

- Filtri a cuneo da 0° a 60° del tipo motorizzato

- Dose-rate massimo fotoni all’isocentro	:  1000 UM/min. (100 UM ( 100 cGy)

- Dose-rate massimo elettroni all’isocentro	:    400 UM/min. (100 UM ( 100 cGy)

- Il dose rate per fotoni e elettroni dovrà essere  regolabile in più steps (almeno 5)  dal valore minimo di 50 cGy/min  al valore massimo di cui sopra.

- Accuratezza all’isocentro: raggio <= 0.5 mm

- Supporti porta blocchi

- Serie di più applicatori per elettroni di varie dimensioni.

L’apparecchiatura deve essere dotata di:

-   Imaging 4D per IGRT per la visualizzazione diretta del target e delle strutture critiche in fase di trattamento che consenta la correzione automatica del paziente su 6D (tre direzioni e tre angoli).

-	Sistema di posizionamento robotico 6D che, aumentando l’accuratezza del trattamento, permetta la scelta di strategie più aggressive nella stesura del trattamento, cioè di fornire una maggior dose per ogni seduta, con conseguente diminuzione delle sedute necessarie al completamento della terapia e snellimento dell’attività di reparto.

-	Conformazione del fascio ad alta risoluzione supportata da sistemi di planning avanzati, dalla tecnica di erogazione volumetrica alle tecniche IMRT convenzionali (IMAT, dinamica, statica),

-	Sistemi stereotassici di immobilizzazione che dovranno offrire un’elevata ripetibilità, garantendo al contempo un flusso di lavoro rapido e una gestione del paziente efficace.

-   L’acceleratore dovrà consentire trattamenti di tipo IMRT nelle sue forme più evolute e con collegamento via DICOM RT ai TPS presenti in Reparto e al sistema di record e verify del Reparto.

2. CONFORMAZIONE DEL SISTEMA

Il sistema dovrà comprendere:

- Consolle di comando a microprocessori con tastiera alfanumerica, con gestione dei parametri di trattamento, registrazione dei dati, controlli di sicurezza. Interfaccia in grado di gestire tutte le funzioni del Linac  (ReV, EPID, Cone Beam CT, Cartella clinica per la gestione del processo radioterapico di trattamento) con visualizzazione su monitor LCD wide screen. Tale consolle deve inoltre essere in grado di gestire il riposizionamento automatico del lettino di trattamento sulle 6 dimensioni.

- Tavolo di comando di dimensioni adeguate dotato di poltronicine ergonomiche.

- Lettino di trattamento isocentrico, con ampia escursione verticale, movimenti laterale, longitudinale, di rotazione isocentrica e rotazione della piattaforma. Completo di table top radiotrasparente e kit completo di accessori di posizionamento paziente. Dovrà consentire la correzione automatica del paziente in 6D.

- Set di collimatori conici con diverse dimensioni da 5 mm  a 30 mm all’isocentro.

- Sistema di centratura con almeno 3 laser più back pointer.

- Catena TV a circuito chiuso e interfono.

- 2 monitor in sala trattamento da 21" a colori.

- Micro collimatore MLC integrato costituito da 160 lamelle disposte su due opposti banchi, ciascuno costituito da 80 lamelle indipendenti e caratterizzato da un’elevata velocità delle stesse per trattamenti dinamici. Non dovrà penalizzare nessuna delle caratteristiche della testata standard e dovrà consentire l'utilizzo di tutti gli accessori standard a corredo.

Il campo misurato sul piano dell'isocentro dovrà avere una dimensione minima non superiore a 0.5 x 0.5 cm e la dimensione massima non inferiore a 40 x 40 cm.

- Sistema per imaging portali elettroniche

Il sistema dovrà essere di tipo retrattile e preferibilmente con sistema di rivelazione a stato solido e dovrà consentire l'elaborazione delle immagini digitalizzate, con possibilità di intervento sulle stesse in termini di contrasto, zoom, traslazione, rotazione, e confronto con altre immagini precedentemente archiviate.

Sarà positivamente valutata la possibilità di valutazioni dosimetriche sulle immagini.

Dovrà inoltre consentire il trasferimento delle immagini archiviate verso network esterni con protocollo DICOM3.

- Sistema di ricostruzione tridimensionali delle immagini  per tecniche IGRT

Tale sistema dovrà essere solidale all’acceleratore e costituito da:

- Sorgente radiogena kV con braccio retrattile completa di relativo generatore e sistema di acquisizione a silicio amorfo.

- Workstation di controllo della sorgente radiogena completa di software per l’acquisizione e la ricostruzione delle immagini. Dovrà essere possibile l’impiego di immagini volumetriche per la verifica IGRT nella pratica clinica.

- Possibilità di IGRT 4D per la verifica dei cambiamenti temporali nell’anatomia del paziente durante l’imaging, il planning ed il trattamento.

- Sistema di pianificazione

Sistema   3D   che   consenta  la  gestione  e  l’utilizzazione, anche  mediante

fusione, delle immagini TC, RM, angiografiche e PET, per il trattamento dinamico con MMLC in condizione stereotassica e radiochirugica.

Il sistema dovrà avere, fra l’altro, le seguenti funzioni:

- Definizione manuale ed automatica del volume bersaglio anche per trattamenti stereotassici;

- Algoritmi di calcolo adeguati al tipo particolare di irradiazione dinamica conformazionale e IMRT nelle sue modalità più evolute compresa  volumetrica;

- Rappresentazione delle isodosi anche in 3D, istogrammi dose-volume, definizione degli assetti ottimali degli archi, confronto tra piani rivali e somma delle matrici di dose anche tramite valutazioni radiobiologiche.

- Sistema di posizionamento del paziente.

-  Sistema per trattamenti di precisione su target nelle regioni addominali, toraciche e pelviche.

-   Deve  consentire di utilizzare tecniche di radioterapia conformazionale con "dose escalation" e schemi di frazionamento.

- Sistema di posizionamento stereotassico Head e Neck.

- Sistema di fissaggio progettato per i trattamenti avanzati in Radioterapia per i distretti intracranici. Deve consentire la scelta di diverse tecniche di fissaggio quali: bite block con tecnica a vuoto, maschere termoplastiche, casco stereotassico (per trattamenti SRS).

ACCESSORI:

L’apparecchiatura deve essere fornita completa di tutte le tarature necessarie per la caratterizzazione dei fasci ed inserimento dei dati nei sistemi TPS in dotazione.

Considerata la complessità dell’attrezzatura deve essere previsto programma di addestramento del personale presso centri primari, oltre a quello normalmente previsto in sede, non inferiore a 30 giorni sia per il personale Medico che Fisico. Inoltre deve essere fornita idonea assistenza in loco per i primi trattamenti stereotassici e di radiochirurgia.

A corredo devono essere fornite le seguenti attrezzature:

Set di fantocci idonei per i controlli di qualità compresi fantoccio tridimensionale per le verifiche dosimetriche dei piani IMRT, fantoccio ad acqua completo di elettrometro, computer portatile e software;

Sistema a matrice di camere a stato solido fornito di PC portatile software e collegamenti.

Camera per la misura giornaliera della dose (tipo Linacheck PTW);

1 camera a diodo per dosimetria dei piccoli Campi;

1 Camera a ionizzazione per la misura della dose in aria;

1 fornitura completa di pellicole gafchromic completo di scanner;

1 sistema di immobilizzazione per stereotassi e radiochirurgia extracranica.

Sistema per la preparazione di maschere termoplastiche;

1 casco stereotassico per trattamenti di lesioni cerebrali di piccole dimensioni con fissaggio al cranio con manovre neurochirurgiche completo di stativo;

1 casco stereotassico riposizionabile per trattamenti cerebrali e di tipo maxillo facciale  anche di forma non sferica;

Gruppo di continuità per il linac;

Altri accessori: 1 scrivania, 1 tavolo da lavoro, poltroncine ergonomiche per sala di attesa, armadi porta accessori e per la custodia delle attrezzature.

OPERE DI ADEGUAMENTO BUNKER

Adeguamento schermature bunker per l’energia di 10 MV;

Ristrutturazione integrale del bunker e installazione sistemi audio visivi per confort ed accoglienza del paziente;

Ristrutturazione dell’area comando;

Sostituzione porta bunker completa dei dispositivi di sicurezza;

Nuovo impianto di condizionamento e climatizzazione del bunker e area comando adeguato alle specifiche necessità dell’apparecchiatura;

Ogni altra opera necessaria per la consegna dell’apparecchiatura chiavi in mano ed eventuali migliorie proposte dalle ditte.

Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Maria Procopio – Collaboratore Amministrativo SC Acquisizione Beni e servizi dell’A.O. “A.Pugliese- G. Ciaccio”.

Il Direttore Generale

Avv. Elga Rizzo